RESOLUÇÃO SESA Nº 0321, de 14 de junho de 2004.

(DOE nº6759, de 28/06/04)

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art.45, inciso XIV da Lei 8485 de 08/06/87 e de acordo com o disposto  na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, artigo 197 e Lei Federal n.º 8080/90, artigos 15, XI e na Lei Estadual n.º 13.331, de 23 de novembro de 2001 e Decreto Estadual n.º 5.711, de 23 de maio de 2002, artigos 415,  577, considerando:

o artigo 37, I e II  da Lei Estadual n.º 13.331, de 23 de novembro de 2001, Código de Saúde do Estado, a atuação da Vigilância Sanitária abrange um conjunto de ações capazes de: eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo e da coletividade;

os Serviços de Saúde citados no  Capítulo IV, artigo 413 do Decreto Estadual n.º 5.711, de 23 de maio de 2002, Regulamento do Código de Saúde do Estado, estão sujeitos a regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público, tendo em vista poderem se tornar fonte de risco aos usuários na propagação de patologias e de outros danos à saúde;

os Serviços de Saúde conforme Capítulo III, artigo 159 e Capítulo IV, artigo 416 do Decreto Estadual n.º 5.711, de 23 de maio de 2002, Regulamento do Código de Saúde do Estado, para funcionar deverão estar habilitados para o seu funcionamento através da Licença Sanitária, bem como possuir todas dependências necessárias ao seu funcionamento e tendo, após inspeção, cumprido todas as exigências da legislação vigente.

RESOLVE:

Artigo 1º  Implantar e tornar obrigatória a utilização do ROTEIRO DE INSPEÇÃO         PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA SANITARIA AOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES, na forma do anexo.

Artigo 2º   Os estabelecimentos hospitalares situados no Estado do Paraná ficam sujeitos ao cumprimento do roteiro estabelecido no artigo anterior.

§ 1º O descumprimento das normas estabelecidas neste roteiro tipifica ilícito  administrativo de competência sanitária, estando sujeito as cominações das penalidades e  aplicação do processo administrativo previstos na Lei Estadual n.º 13.331, de 23 de novembro de 2001 e Decreto Estadual n.º 5.711, de 23 de maio de 2002, além das penas previstas na legislações sanitárias específicas Estadual e Municipal, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal decorrentes do ato.

§ 2º   A competência para a utilização do presente roteiro, assim como a apuração das infrações sanitárias e a aplicação de suas correspondentes penalidades em decorrência do descumprimento, será do gestor do Sistema de Saúde através da Vigilância Sanitária, nas suas esferas Estadual e Municipal conforme estabelecido na Lei nº 13.331/01, regulamentada pelo  Decreto Estadual n.º 5.711/02, artigo 162, I, II e Parágrafo Único.

§ 3º  A liberação da Licença Sanitária não isenta o estabelecimento hospitalar da obrigatoriedade de cumprir todas as exigências técnicas e sanitárias previstas nas legislações e normas técnicas vigentes.

Artigo 3º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 14 de junho de 2004.

Cláudio Murilo Xavier

SECRETÁRIO DE ESTADO

Anexo a Resolução SESA PR nº 0321/2004 (DOE nº6759, de 28/06/04)

ANEXO

### CRITÉRIOS PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA E PREENCHIMENTO DO ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA AOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES

- Este roteiro deve ser utilizado para inspeção e liberação de Licença Sanitária para   Estabelecimentos Hospitalares já existentes;

- Os estabelecimentos novos que entrarem em funcionamento devem atender a todos os itens deste Roteiro e demais  legislações vigentes;

- Os critérios para avaliação do cumprimento dos itens do roteiro visando a inspeção para liberação da Licença Sanitária baseiam-se no risco potencial inerente a cada item, visando a qualidade e a segurança do funcionamento dos estabelecimentos hospitalares;

- O não cumprimento dos itens deste roteiro, dependendo do grau de risco, pode acarretar na suspensão imediata da atividade ou atividades afetadas até  o seu cumprimento integral;

- Para fins de liberação da LICENÇA SANITÁRIA, o hospital deve atender a todos os itens deste Roteiro (100%);

- Quando o hospital atender aos requisitos do item, o mesmo deve ser assinalado “SIM”;

- Quando o hospital não atender aos requisitos do item, o mesmo deve ser assinalado “NÃO”;

- Deve ser assinalado “ND” quando não  dispuser do  serviço na própria  unidade, quando  terceirizado ou quando o mesmo não  se fizer  necessário ao tratamento oferecido;

- Quando algum item apresentar vários requisitos descritos e um ou mais deles não forem atendidos, assinalar “NÃO” e sublinhar o(s) mesmo(s);

Exemplo: Lavatório para higienização (lavagem/degermação das mãos) dos profissionais provido  de sabão/anti-séptico, papel- toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem            tampa   SIM (   ) NÃO ( X );

- Solicitar ao diretor do hospital que mantenha disponível para o momento da visita, os documentos necessários para a constatação dos requisitos, como: certificados dos funcionários que precisem comprovar sua formação profissional ou especialidade, bem como as plantas do projeto arquitetônico e laudos técnicos, entre outros necessários;

- Solicitar que o(s) acesso(s) para averiguação das condições do(s) reservatório(s) estejam desimpedidos e propiciem segurança, do contrário o item será considerado “NÃO”;

12. Caso o Estabelecimento mantenha vínculo de terceirização  com serviços relacionados no instrumento como Serviço Terceirizado, a expedição da Licença Sanitária  somente será efetuada se for apresentada a Licença Sanitária do serviço terceirizado ou após serem inspecionados e obterem a sua respectiva Licença Sanitária;

13. Os Serviços de MÉDIA e ALTA COMPLEXIDADE que possuem legislação específica, tais

como: Nutrição Parenteral e Enteral, Diálise, Quimioterapia entre outros, devem atender aos itens

imprescindíveis de seus respectivos roteiros.

14. As demais exigências da legislação serão acompanhadas através de um Roteiro de Acompanha-

mento Sanitário dos Estabelecimentos Hospitalares,  objeto de resolução a ser publicada.

ROTEIRO  DE  INSPEÇÃO  PARA  LIBERAÇÃO  DE

LICENÇA  SANITÁRIA

AOS  ESTABELECIMENTOS  HOSPITALARES

DOE nº6759, de 28/06/04

ÍNDICE

| I – ADMINISTRAÇÃO |  |
| --- | --- |
| 1. IDENTIFICAÇÃO | 03 |
| 2. RECURSOS HUMANOS 2.1 DIREÇÃO 2.2 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2.3 COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO | 03 |
| 3. SAÚDE OCUPACIONAL - COMISSÃO E SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | 04 04 |
| II – ESTRUTURA FÍSICO-FUNCIONAL |  |
| - CONDIÇÕES GERAIS - CONDIÇÕES DE SANEAMENTO | 04 05 |

| III – ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE |  |
| --- | --- |
| 7. PRONTO ATENDIMENTO 8. UNIDADE DE ASSISTÊNCIA ( INTERNAÇÃO, INCLUSIVE PEDIÁTRICA E AMBULATÓRIO) - SALA DE PERMANÊNCIA/OBSERVAÇÃO/CUIDADOS ESPECIAIS DO R. N. – RECÉM-NATO - BERÇÁRIO/UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS – UCI 11. CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO – CME 12. CENTRO CIRÚRGICO – CC 13. CENTRO OBSTÉTRICO – CO - FARMÁCIA 14.A- DISPENSAÇÃO E ARMAZENAMENTO 14.B- FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS 14.C- DILUIÇÃO DE GERMICIDAS/FRACIONAMENTO 15. TRANSFUSÕES SANGÜÍNEAS 16. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - NUTRIÇÃO 17.A- NUTRIÇÃO/LACTÁRIO 17.B- NUTRIÇÃO/COZINHA 18. PROCESSAMENTO DE ROUPA 19. LIMPEZA E ZELADORIA 20. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI 21. UTI NEONATAL 22. HEMODINÂMICA IV – GLOSSÁRIO | 06 07 08 09 10 11 11 13 13 14 14 15 16 17 18 18 19 21 22 23 |

ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA   SANITÁRIA AOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES.

I - ADMINISTRAÇÃO

|  | 1 – IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### NOME FANTASIA |  |  |  |  |
|  | RAZÃO SOCIAL |  |  |  |  |
|  | Nº DO CNPJ |  |  |  | Nº TOTAL DE LEITOS |
|  | ESPECIALIDADE PRINCIPAL |  |  |  |  |
|  | ENDEREÇO |  |  |  |  |
|  | MUNICÍPIO |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CEP: |  |
| ##### TELEFONE |  |  |  | FAX: |  |
| NATUREZA DA ENTIDADE |  |  |  |  |  |
| NOME DO PROPRIETÁRIO |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |  |  | (Serviço Terceirizado) ( Data de Vigência ) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |
|  |  |  | Obs.: Verificar quais os serviços e as empresas que prestam serviço terceirizado bem como o contrato e/ou convênio. |  |  |

| 2 – RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 DIREÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| Diretor Geral / Nome |  |  |  |  |  |  |  |
| Diretor Clínico ou |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico / Nome |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº do C.R.M. |  |  |  |  |  |  |  |
| Diretor Administrativo / |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 – CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – CRT PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS CRT ( ? ) |  |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| 2.2.1 |  | Médico / Nome |  |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  | Nº do C.R.M. CRT (SIM) (NÃO) ou ( Número) |  |  |  |  |  |
| 2.3– COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO RESPONSÁVEIS CRT ( ? ) |  |  |  |  | SIM | NÃO |  |
| 2.3.1 |  | Profissional para coordenação e supervisão dos serviços de Enfermagem e Farmácia respectivamente: Obs.: Verificar contrato |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 |  | Enfermeiro/Nome: Nº do COREN: |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 2.3.1.2 |  | Farmacêutico/Nome: Nº do CRF: |  |  | ( ) | ( ) |  |

| 3. SAÚDE OCUPACIONAL |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | São realizados exames clínicos periódicos e se existe registro em ficha clínica / prontuário dos funcionários. Obs.: Verificar registro.* José Luiz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 3.2 |  | É realizado hemograma com contagem de plaquetas com freqüência mínima anual para os funcionários que atuam em: Obs.: Caso não possua os serviços citados abaixo, marcar ND. |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Quimioterapia |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3.2.2 |  | Radiologia |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3.2.3 |  | Central de diluição. |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3.3 |  | Verificar se existe comprovação / registro de vacinação contra Hepatite B. |  | ( ) | ( ) |  |
| 3.4 |  | Existem normas / rotinas afixadas sobre segurança no trabalho e uso de EPI’s . |  | ( ) | ( ) |  |
| 3.5 |  | Existe protocolo de atendimento aos acidentes com perfurocortante e contaminação com material biológico. - |  | ( ) | ( ) |  |

| 4 – COMISSÃO E SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH / SCIH |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  | Constituição da CCIH através de nomeação por escrito e conta com representante do seguinte serviço: |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Serviço Médico; |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.1.2 |  | Serviço de Enfermagem; |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.1.3 |  | Serviço de Farmácia; |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.1.4 |  | Serviço Administrativo. |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.2 |  | Constituída por Regimento Interno. Obs.: Verificar a documentação e se foi aprovada pela direção do hospital, com assinatura e carimbo da direção. |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.3 |  | Realizam investigação das Infecções Hospitalares. Obs.: Considerar qualquer um dos métodos descritos na legislação e verificar se investigação é realizada nas áreas críticas e se há o registro das investigações. . |  | ( ) | ( ) |  |

RDC 48/2000 P

II – ESTRUTURA FÍSICO-FUNCIONAL

ROGRAMA DE CONTROLE – CCIHREPRESENTANTES O SCIH ILAN

| 5 – CONDIÇÕES GERAIS |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 |  | No geral as áreas externas ( jardim, pátio, área livre, corredores externos, casa de máquinas, entre outros) e áreas de apoio (unidades de assistência, postos de enfermagem, lavanderia, corredores internos, Depósito de Material de Limpeza - DML, sanitários para público, sala de espera, entre outras) estão em boas condições de higiene e limpeza. |  | ( ) | ( ) |  |
| 5.2 |  | Dispõe de Sistema de Geração de Energia com ALIMENTAÇÃO CHAVEADA AUTOMATICAMENTE para as áreas de C.C., C.O ., UTI , Berçário e Hemodinâmica Obs.: Solicitar laudo técnico do funcionamento do sistema de emergência emitido por profissional habilitado (citando as áreas atendidas). |  | ( ) | ( ) |  |

| 6 - CONDIÇÕES DE SANEAMENTO |  |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 |  |  | Os reservatórios de água potável dispõem de acesso facilitado e todas as tampas de inspeção e extravasores dos reservatórios de água são adequados. Obs.: Verificar se as tampas de inspeção são constituídas de material impermeável, não corrosivo, que mantenha perfeita vedação e se o acesso aos reservatórios é restrito ou se os mesmos apresentam dispositivo de tranca . |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.2 |  |  | Dispõe de Controle de Qualidade quando a fonte de suprimento de água é através do Sistema Público. Obs.: O Controle de Qualidade deve efetuar a leitura e o registro do teor de cloro residual, com freqüência mínima mensal, nos seguintes pontos críticos: hidrômetro ou ponto mais próximo e após passar pelo Reservatório Inferior e Superior(Central de Material Esterilizado, Lavatório do Centro Cirúrgico, Cozinha, Lactário, Setor de Queimados e Ponto mais extremo do reservatório superior). Recomenda-se leitura de cloro com freqüência semanal. Verificar se foram efetuados os registros de cloro residual bem como a análise bacteriológica quando ocorreu ausência do teor de cloro residual |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 6.3 |  |  | Dispõe de Fonte Própria de suprimento de água com Tratamento Contínuo e Controle de Qualidade. Obs.1: O Controle de Qualidade deve: monitorar o tratamento contínuo que deve ser através da desinfecção por cloração, com medição diária do teor de cloro residual em um ponto imediatamente após o tratamento e nos seguintes pontos críticos: hidrômetro ou ponto mais próximo e após passar pelo Reservatório Inferior e Superior(Central de Material Esterilizado, Lavatório do Centro Cirúrgico, Cozinha, Lactário, Setor de Queimados e Ponto mais extremo do reservatório superior); realizar análise bacteriológica mensal da água na saída do tratamento e em pontos de consumo e/ou quando ocorrer ausência do teor de cloro em algum dos pontos críticos; realizar análise físico-química, conforme portaria nº 1469/00 ou outra que venha substituí-la. Obs.2: Verificar se foram efetuados os registros de todos os procedimentos e solicitar apresentação dos laudos das análises bacteriológicas e físico-química.. |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 6.4 |  |  | Acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde de forma adequada (infectantes em saco branco leitoso identificado e perfurocortante em recipiente rígido adequado). Obs.: O recipiente rígido é adequado quando é estanque, vedado, de tamanho mínimo que acondicione o conjunto “ seringa e agulha ” e/ou outros artigos, sem necessitar desconectá-los e/ou seccioná-los, com abertura mínima que permita a inserção do resíduo de forma segura, identificado como “ Material Perfurocortante – Material Contaminado ”, com a simbologia de material infectante, datado (deve ser trocado diariamente ou quando atingir 4/5 do seu volume) e descartado em recipiente provido de saco branco leitoso identificado. FUNDIR COM 8.7 – ARLENE - CARLOS |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.5 |  |  | Sistema de transporte interno dos resíduos de serviços de saúde adequado (desde a fonte geradora até o abrigo de resíduos) e com freqüência de coleta inferior à 24 (vinte e quatro) horas. Obs.: Para volume superior a 30 (trinta) litros a coleta deve ser através de carrinho adequado (provido de tampa, constituído de material resistente, impermeável e lavável, com dispositivo de dreno de fundo, identificado “ Lixo Hospitalar ”) e de uso exclusivo. |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.6 |  |  | Programa de Controle deVetores. P Obs.: Verificar comprovação da realização do serviço e LS, se serviço terceirizado. |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.7 |  |  | Funcionários responsáveis pela COLETA DE RESÍDUOS dispõem dos seguintes EPI’s: |  |  |  |  |
| 6.7.1 |  |  | Luvas 3/4 de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.7.2 |  |  | Calçado fechado com solado antiderrapante. Obs.: Gorro, óculos e máscara facial disponíveis para os funcionários . |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.8 |  |  | Funcionários responsáveis pela HIGIENIZAÇÃO (limpeza e desinfecção) DO ABRIGO DE RESÍDUOS E DE SEUS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS (carrinhos e/ou conteres) dispõe dos seguintes EPI’s: |  |  |  |  |
| 6.8.1 |  |  | Avental frontal impermeável; |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.8.2 |  |  | Luvas 3/4 de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.8.3 |  |  | Máscara facial disponível; |  | ( ) | ( ) |  |

III - ORGANIZAÇÃO  DA  ASSISTÊNCIA  AO  PACIENTE

| 7 - PRONTO ATENDIMENTO |  |  |  | SIM ( ) |  | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 |  | Lavatório para higienização(lavagem/degermação) das mãos dos profissionais provido de sabão /anti-séptico, papel - toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. Obs.: No mínimo um no posto. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 7.2 |  | EPI’s para precauções universais como rotina (avental, luvas , máscara e óculos disponíveis quando necessário). Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 7.3 |  | Materiais e artigos estéreis em embalagem adequada e íntegra e identificado com a data da esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 7.4 |  | Sistema Fechado de Drenagem Urinária. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 7.5 |  | As soluções anti-sépticas são trocadas regularmente conforme padronização e estão dentro do prazo de validade, em frascos com tampa e etiqueta de identificação contendo: nome do produto, data de troca, data de validade e assinatura de quem realizou a troca. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 7.6 |  | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.1: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. Obs.2: Verificar se o cilindro de O2 está com carga e o frasco seco quando não em uso. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 7.7 |  | MATERIAL DE EMERGÊNCIA disponível e exclusivo da unidade. REVER |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 7.8 |  | Dispõe dos seguintes materiais e/ou equipamentos acessíveis: |  |  |  |  |  |
| 7.8.1 |  | Ambu com máscara para adulto e infantil (conforme faixa etária atendida); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 7.8.2 |  | Aspirador para secreções; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 7.8.3 |  | Materiais para intubação oro-traqueal: laringoscópio com pilhas disponíveis, jogo de lâminas curvas e/ou retas adulto e infantil (conforme faixa etária atendida); cânulas oro-faríngea de Guedel (grande, média e pequena) e cânulas oro-traqueais; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 7.8.4 |  | Sondas para aspiração oro-traqueal estéreis e embaladas adequadamente; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 7.8.5 |  | Esfigmomanômetro e estetoscópio adulto e infantil (conforme faixa etária atendida); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 7.8.6 |  | Material para aplicação de medicamentos: seringas; agulhas hipodérmicas; algodão hidrófilo; gaze; esparadrapo e dispositivos intravenosos (Scalps e Abocath) ; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 7.9 |  | Seguintes medicamentos básicos acondicionados adequadamente e dentro do prazo de validade: água destilada, antiarrítmico, antihipertensivo, antihistamínico, barbitúrico, benzodiazepínico, broncodilatador, corticosteróide, digitálico, diurético, glicose hipertônica, soro fisiológico, soro glicosado, vaso dilatador coronariano, adrenalina, atropina e gluconato de cálcio. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 7.10 |  | Produtos para saúde, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  |  | ( ) | ( ) |  |

| 8 - UNIDADE DE ASSISTÊNCIA ( INTERNAÇÃO, INCLUSIVE PEDIÁTRICA E AMBULATÓRIO ) CLAIRE |  |  |  | SIM |  | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 |  | Lavatório para higienização(lavagem/degermação) das mãos dos profissionais provido de sabão/anti-séptico, papel-toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. Obs.: Pelo menos um no posto. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 8.2 |  | Separação de pacientes em enfermaria por faixa etária (para crianças até 10 anos) e por sexo (para adultos). |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 8.3 |  | EPI’s para precauções universais como rotina (avental e luvas). Obs.1:Devem ser usados óculos e máscara em procedimentos que propiciem contato com sangue e secreções; isso deve estar previsto na rotina e observado. Obs.2: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 8.4 |  | Materiais e artigos estéreis acondicionados em embalagem adequada e íntegra, identificado, com a data da esterilização, prazo de validade e indicador químico, sem uso de elástico ou outro artifício para agrupar produtos no armazenamento. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 8.5 |  | Sistema Fechado de Drenagem Urinária. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 8.6 |  | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.1: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. Obs.2: Verificar se o cilindro de O2 está com carga e o frasco seco quando não em uso. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 8.7 |  | Ambiente limpos, claros e arejados. s???? |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 8.8 |  | Colchões, travesseiros, sofás, cadeiras, macas, e similares revestidos com material impermeável íntegro. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 8.9 |  | As soluções anti-sépticas são trocadas regularmente conforme padronização e estão dentro do prazo de validade, em frascos com tampa e etiqueta de identificação contendo: nome do produto, data de troca, data de validade e assinatura de quem realizou a troca. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 8.10 |  | MATERIAL DE EMERGÊNCIA disponível no mínimo 01 (um) por andar, quando houver outras unidades em outros pavimentos da edificação. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 8.11 |  | Dispõe dos seguintes materiais e/ou equipamentos acessíveis: |  |  |  |  |  |
| 8.11.1 |  | Ambu com máscara para adulto e infantil (conforme faixa etária atendida); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.11.2 |  | Aspirador para secreções; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.11.3 |  | Sondas para aspiração oro-traqueal estéreis e embaladas adequadamente; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.11.4 |  | Materiais para intubação oro-traqueal: laringoscópio com pilhas disponíveis e jogo de lâminas curvas e/ou retas adulto e infantil (se for o caso), com pilhas disponíveis; cânulas oro-faríngea de Guedel (grande, média e pequena) e cânulas oro-traqueais; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.11.5 |  | Esfigmomanômetro e estetoscópio adulto e infantil (conforme faixa etária atendida); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.11.6 |  | Material para aplicação de medicamentos: seringas; agulhas hipodérmicas; algodão hidrófilo; gaze; esparadrapo e dispositivos intravenosos (Scalps e Abocath); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.12 |  | Seguintes medicamentos básicos acondicionados adequadamente e dentro do prazo de validade: água destilada, antiarrítmico, antihipertensivo, antihistamínico, barbitúrico, benzodiazepínico, broncodilatador, corticosteróide, digitálico, diurético, glicose hipertônica, soro fisiológico, soro glicosado, vaso dilatador coronariano, adrenalina, atropina e gluconato de cálcio. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.13 |  | Produtos para saúde, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.14 |  | Alojamento conjunto, se possuir, dispõe de: |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 8.14.1 |  | Área destinada ao binômio mãe – filho provida de: cama, mesinha de cabeceira, berço e material de asseio do R. N. (bacia de inox ou plástico individualizada resistente e sabonete neutro em barra, individual ou líquido). |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.14.2 |  | Equipamento de fototerapia. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.14.3 |  | Treinamento e rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |
| 8.14.4 |  | Limpeza e desinfecção de banheiras ou bacia para asseio do R. N., berços e balança, entre outros. |  |  | ( ) | ( ) |  |

| 9 - Sala de Permanência - Para hospitais que possuem alojamento conjunto e dispõe apenas de local para Observação/Cuidados Especiais do R. N. |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 |  | Posto de Enfermagem / Sala de Serviço de fácil acesso. Obs.: Na ausência deste na sala de permanência aceita-se o posto de enfermagem da unidade, desde que com visor entre a sala e o posto. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.2 |  | Lavatório no local para degermação das mãos dos profissionais, provido de água corrente, sabão / anti-séptico, papel – toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.3 |  | Dispõe de: |  |  |  |  |
| 9.3.1 |  | Berço aquecido. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.3.2 |  | Material de emergência de fácil acesso e próprio para R. N. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.3.3 |  | Incubadora para cuidados especiais até transferência do R. N. para outro hospital. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.4 |  | Possui Normas e Rotinas disponíveis para: |  |  |  |  |
| 9.4.1 |  | Higienização do R. N. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.4.2 |  | Limpeza e desinfecção de superfície. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.4.3 |  | Curativo do coto umbilical. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.5 |  | As soluções anti-sépticas são trocadas regularmente conforme padronização e estão dentro do prazo de validade, em frascos com tampa e etiqueta de identificação contendo: nome do produto, data de troca, data de validade e assinatura de quem realizou a troca. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.6 |  | Funcionário dispõe de EPI’s: |  |  |  |  |
| 9.6.1 |  | Avental. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.6.2 |  | Luvas de procedimento. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.7 |  | Colchões, travesseiros, sofás, macas e similares revestidos de material liso, lavável e impermeável. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.8 |  | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.9 |  | Local de higienização do R. N. provido de: |  |  |  |  |
| 9.9.1 |  | Cuba ou bacia individualizada. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.9.2 |  | Chuveiro manual ou torneira com água quente. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.9.3 |  | Bancada para troca do R. N. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.9.4 |  | Sabonete em barra individual ou sabonete líquido. |  | ( ) | ( ) |  |

| 10-BERÇÁRIO - Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) |  |  |  |  |  | SIM ( ) |  |  | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 |  |  | Lavatório para degermação das mãos dos profissionais provido de sabão/anti-séptico, papel-toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.2 |  |  | Local separado para os pacientes infectados ou condições para isolamento, conforme rotina escrita. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.3 |  |  | Local para higienização do R. N. Obs.: Verificar se dispõe de sala exclusiva ou bancada com rotinas escritas disponíveis para o atendimento ao R. N.. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.4 |  |  | Normas/Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 |  |  | Precauções Universais; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.4.2 |  |  | Procedimentos invasivos; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.4.3 |  |  | Limpeza e desinfecção de superfícies. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.5 |  |  | As soluções anti-sépticas são trocadas regularmente, conforme padronização e estão dentro do prazo de validade, em frascos com tampa e etiqueta de identificação contendo: nome do produto, data de troca, data de validade e assinatura de quem realizou a troca. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.6 |  |  | EPI’s para precauções universais como rotina (avental e luvas). Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.7 |  |  | Colchões, travesseiros, sofás, cadeiras, macas e similares revestidos com material impermeável e íntegro. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.8 |  |  | Acomodação e transporte individualizado para R. N. Obs.: Não se permite mais de um paciente por berço. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.9 |  |  | Transporte adequado de artigo contaminado que será encaminhado para a CME . Obs.: Verificar se o recipiente mantém-se fechado. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.10 |  |  | Materiais e artigos estéreis em embalagem adequada e íntegra, identificada, com a data da esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.11 |  |  | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.1: Verificar programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas - laudo com data, nome e assinatura do funcionário que a executou. Obs.2: Verificar e incluir também os processos de aferição e calibração dos aparelhos. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.12 |  |  | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala de funcionários por turno e categoria.. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.13 |  |  | Materiais e equipamentos de emergência de fácil acesso. Obs.: Considerar de fácil acesso quando disponível no local ou em unidade próxima |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 10.14 |  |  | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.1: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. Obs.2: Verificar se o cilindro de O2 está com carga e o frasco seco quando não em uso. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| ##### 10.15 |  |  | Os equipamentos, estrutura física e ambiente estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas, ou perda de revestimento e processo de corrosão, sujidades e infiltração. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.16 |  |  | Produtos para saúde, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 10.17 |  |  | Dispõe de: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.17.1 |  |  | Berço aquecido. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.17.2 |  |  | Material de emergência de fácil acesso. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.17.3 |  |  | Incubadora. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |

| 11 – CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - CME |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 |  | Lavatório em área limpa para higienização (lavagem/degermação) das mãos dos profissionais provido de sabão/anti-séptico, papel-toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. Obs.: Caso a área limpa da CME esteja localizada no interior do CC não é necessário lavatório exclusivo. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.2 |  | Os funcionários dispõem dos seguintes EPI’s: Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |
| 11.2.1 |  | Gorro; |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.2.2 |  | Máscara; |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.2.3 |  | Avental; |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.2.4 |  | Luvas; |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.2.5 |  | Avental impermeável e óculos para área de sala de utilidades. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.3 |  | Fluxo seqüencial de procedimentos observando-se a Barreira Física e a Barreira Técnica. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.4 |  | Invólucros indicados pelo MS. Obs.: Verificar se atende ao Manual de Processamento de Artigos e Superfícies do MS / 94 ou outro que o substitua. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.5 |  | Invólucros íntegros e identificados com o tipo de produto, data da esterilização, prazo de validade, indicador químico e rubrica do responsável. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.6 |  | Dispõe de equipamento autoclave para processo de esterilização de artigos/materiais. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.7 |  | Registro de controle de tempo e temperatura para os equipamentos seguindo as normas do MS. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.8 |  | Controle biológico do processo de esterilização com freqüência mínima quinzenal ou com validação. Obs.: Considerar o processo de validação seguindo as normas científicas |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.9 |  | Profissional enfermeiro. Obs. 1: Para hospitais de pequeno porte (até 30 leitos), sem serviços de urgência/emergência, UTI e cirurgias de médio e grande porte, admite-se que o enfermeiro seja o mesmo profissional da supervisão. Obs. 2:Para hospitais de médio porte (até 100 leitos) deve haver 01 (um) profissional enfermeiro exclusivo para a unidade de CME, que poderá responder/supervisionar CC e CO quando forem adjacentes. Obs. 3:Para hospitais de grande porte (acima de 100 leitos) deve haver 01 (um) profissional enfermeiro exclusivo para a unidade de CME. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.10 |  | Produtos para saúde, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) | ( ) |  |

| 12 – CENTRO CIRÚRGICO - CC |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 |  | Vestiário exclusivo, reservado e contíguo ao CC . Obs.: Verificar se o acesso dos funcionários ao CC é através dos vestiários. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.2 |  | Lavatório/Lavabo dotado de torneiras e dispensador com degermante de acionamento sem o uso das mãos para preparo cirúrgico das mãos. Obs.1: Se utilizar escovinhas para higiene das unhas, as mesmas devem ser descartáveis ou secas e esterilizadas individualmente. Obs.2: Dotado de dispensador de sabão liquido e papel-toalha para preparo não cirúrgico das mãos. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.3 |  | As soluções anti-sépticas são trocadas regularmente conforme padronização e estão dentro do prazo de validade, em frascos com tampa e etiqueta de identificação contendo: nome do produto, data de troca, data de validade e assinatura de quem realizou a troca. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.4 |  | Os funcionários dispõem da seguinte paramentação e EPI’s: Obs.1: Recomenda-se o uso de avental impermeável para cirurgias de grande perda sangüínea. Obs.2: Verificar se todos as EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |
| 12.4.1 |  | Avental estéril; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.4.2 |  | Luvas estéreis; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.4.3 |  | Máscara; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.4.4 |  | Calça e jaleco; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.4.5 |  | Óculos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.4.6 |  | Gorro; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.4.7 |  | Sapatilha ou similar (lavável ) para uso só em área limpa de centro cirúrgico. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.5 |  | Carrinho e/ou material de anestesia submetido à limpeza e desinfecção após cirurgia ou com freqüência mínima diária. Obs.1: Verificar se dispõe de material mínimo p/ anestesia e intubação, assistência respiratória e medicamentos de emergência (laringoscópio(com pilhas disponíveis), cânulas de intubação, monitor cardíaco e medicação de emergência). |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.6 |  | Aspirador de secreção fixo ou portátil. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.7 |  | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.1: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. Obs.2: Verificar se o cilindro de O2 está com carga e o frasco seco quando não em uso. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.8 |  | Produtos para saúde, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.9 |  | Material e artigos estéreis acondicionados em embalagem adequada e íntegra, identificado com data de esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  | ( ) | ( ) |  |

| 13 – CENTRO OBSTÉTRICO - CO Obs.1.: Caso o hospital realize procedimentos cirúrgicos (cesariana) o mesmo também deverá ser avaliado pelo item CC. Obs.2.: Caso disponha de sala de parto no CC, aplicar só os ítens do CC, mais os itens:13.6, 13.7.1 a 13.7.5; 13.11.1 a 13.11.4 e 13.12 do CO. |  |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) |  | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 |  |  | Dispõe dos seguintes medicamentos básicos acondicionados adequadamente e dentro do prazo de validade: água destilada, antiarrítmico, antihipertensivo, antihistamínico, barbitúrico, benzodiazepínico, broncodilatador, corticosteróide, digitálico, diurético, glicose hipertônica, soro fisiológico, soro glicosado, vaso dilatador coronariano, adrenalina, atropina e gluconato de cálcio. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.2 |  |  | Vestiário exclusivo, reservado e contíguo ao CO Obs.: Verificar se o acesso dos funcionários ao CO é através dos vestiários. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.3 |  |  | Lavatório/Lavabo dotado de torneiras e dispensador com degermante de acionamento sem o uso das mãos para preparo cirúrgico das mãos. Obs.1: Se utilizar escovinhas para higiene das unhas, as mesmas devem ser descartáveis ou secas e esterilizadas individualmente. Obs.2: Dotado de dispensador de sabão liquido e papel-toalha para preparo não cirúrgico das mãos. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.4 |  |  | As soluções anti-sépticas são identificadas e trocadas periodicamente, conforme padronização e dentro do prazo de validade. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.5 |  |  | Os funcionários dispõem da seguinte paramentação e EPI’s: Obs.1: Recomenda-se o uso de avental impermeável para cirurgias / procedimentos de grande perda sangüínea. Obs.2: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |  |
| 13.5.1 |  |  | Calça e jaleco; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.5.2 |  |  | Luvas estéreis; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.5.3 |  |  | Máscara; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.5.4 |  |  | Óculos; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.5.5 |  |  | Gorro; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.5.6 |  |  | Sapatilha ou similar(lavável) para uso só em área limpa de centro obstétrico |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.5.7 |  |  | Aventais estéreis. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.6 |  |  | A área para a reanimação do R. N. é dentro do CO. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.7 |  |  | A área para a reanimação do R. N. dispõe de: |  |  |  |  |  |
| 13.7.1 |  |  | Berço aquecido; Obs.: Recomenda-se mesa de reanimação com calor radiante. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.7.2 |  |  | Sonda para aspiração, estéreis; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.7.3 |  |  | Material para venopunção scalp nº23 ou nº25 ou nº27 e equipamentos de soro microfix |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.7.4 |  |  | Pulseira para a identificação do R. N.; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.7.5 |  |  | Borracha ou clamp umbilical esterilizado; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.7.6 |  |  | Aspirador de secreção fixo ou portátil; por sala (incluir no CC) |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.7.7 |  |  | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.1: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. Obs.2: Verificar se o cilindro de O2 está com carga e o frasco seco quando não em uso. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.8 |  |  | O material de emergência está em local adequado. Obs.: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.9 |  |  | Local adequado para a guarda do material esterilizado. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.10 |  |  | Material e artigos estéreis acondicionados em embalagem adequada e íntegra, identificado com data de esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.11. |  |  | O Kit para reanimação dispõe de: |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.11.1 |  |  | Laringoscópio com lâminas nº 0 ou nº 1; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.11.2 |  |  | Cânulas endotraqueal de nº 2 ou nº 2,5 ou nº 3 ou nº 3,5 ; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.11.3 |  |  | Ambu; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.11.4 |  |  | Máscara. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 13.12 |  |  | Dispõe dos seguintes medicamentos para prevenção e tratamento de eclâmpsia: |  |  |  |  |  |
| 13.12.1 |  |  | Sulfato de Magnésio (ampolas); |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.12.2 |  |  | Levopromazina (gotas); |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.12.3 |  |  | Hidralazina; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.12.4 |  |  | Nifedipina; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.12.5 |  |  | Metildopa; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.12.6 |  |  | Gluconato de Cálcio; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.13 |  |  | Produtos para saúde, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) |  | ( ) |  |

| 14 – FARMÁCIA /14.A – DISPENSAÇÃO E ARMAZENAMENTO |  |  |  |  |  | SIM | NÃO |  |  | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 |  |  | Conferência das prescrições médicas e dispensação efetuada pelo profissional farmacêutico ou sob a sua supervisão. |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |
| 14.2 |  |  | Armazenamento adequado, com disposição por categoria de produtos ou outra forma organizada obedecendo separação para medicamentos, germicidas e produtos para saúde (artigos médico-hospitalares/diagnóstico). |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
|  |  |  | Obs.1: Verificar organização e ausência de umidade e/ou infiltrações; uso de estrados e/ou paletes e/ou prateleiras; empilhamento máximo recomendado; refrigerador com controle/registro de temperatura para produtos termolábeis. Área exclusiva para armazenamento de germicidas, obedecendo disposição segura. Obs.2: Recomenda-se o uso de carrinho para transporte de peso acima de 30 litros ou quilos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  |  | Controle de prazo de validade. |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 14.4 |  |  | Medicamentos, produtos para saúde, germicidas apresentam registro no MS , especificação do número de lote e dentro do prazo de validade. |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 14.5 |  |  | Sistema de controle para Psicotrópicos/Entorpecentes dispõe de armário de acesso restrito. PAULO E ANA |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |

| 14 – FARMÁCIA / 14.B – FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.6 |  | Executado por profissional farmacêutico ou sob a sua supervisão. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.7 |  | Paramentação, quando expõe o medicamento ao meio ambiente, contemplando o uso de avental , luvas e máscara Obs.1: Recomenda-se o uso de gorro Obs.2 : Utilizar ND quando o medicamento não for exposto ao meio ambiente. 2.5.4 |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 14.8 |  | Dispõe de local adequado para o fracionamento de comprimidos e de soluções orais quando expõe o medicamento ao meio ambiente e providos de: |  |  |  |  |
| 14.8.1 |  | Lavatório para higienização (lavagem das mãos/degermação) das mãos dos profissionais provido de sabão/anti-séptico, papel - toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa; |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.8.2 |  | Bancadas, paredes e pisos revestidos com material liso, lavável e impermeável. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.9 |  | Controle com a identificação, número de lote e prazo de validade dos medicamentos fracionados, fabricante para medicamentos identificados com denominação genérica. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.10 |  | Dispõe de tela nas janelas quando comunicam diretamente para a área externa da edificação ou sistema de ventilação artificial. MUDAR |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.11 |  | Fracionamento de medicamento estéreis (injetáveis, colírios, pomadas oftálmicas, etc...) atendendo a legislação sanitária específica. |  | ( ) | ( ) | ( ) |
|  |  | NOTA: seguir a RDC 33/00/ANVISA/MS no que for aplicável. |  |  |  |  |

| 14 – FARMÁCIA/14.C-DILUIÇÃO DE GERMICIDAS/FRACIONAMENTO OBS1: Para hospitais que adquiram germicidas na concentração de uso, marcar ND . OBS2 : No caso citado na OBS.1 o fracionamento deve ser feito em área limpa, com barreira técnica, observando os itens referentes ao nº 14.15 e 14.17 |  |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.12 |  | Executada por profissional farmacêutico ou sob a sua supervisão direta. |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 14.13 |  | Diluição de germicidas centralizada. |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 14.14 |  | Dispõe de área exclusiva adequada ou de Barreira Técnica em área limpa adequada para realizar a diluição/fracionamento. Obs.1: Verificar se ambiente está organizado, com janela para a área externa do prédio ou ventilação através de exaustor com ductos encaminhando os gases para a área externa da edificação. Obs.2: Recomenda-se uma Central de Diluição em área exclusiva.. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.15 |  | Os funcionários dispõem dos seguintes EPI´s: Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |  |
| 14.15.1 |  | Avental impermeável; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.15.2 |  | Gorro; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.15.3 |  | Luvas de borracha; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.15.4 |  | Óculos e botas, se necessário. |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 14.15.5 |  | Máscara de acordo com orientação do fabricante |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 14.16 |  | Identificação das soluções comerciais contendo o nome do produto, número de lote e prazo de validade. Obs: Germicidas identificados apenas com o princípio ativo, deverá conter também o nome do fabricante. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.17 |  | ##### Soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  |  | ( ) | ( ) |  |

| 15 – TRANSFUSÕES SANGUÍNEAS - Para hospitais que apenas solicitam e transfundem sangue e hemocomponentes são necessárias as condições que se seguem. |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 |  | Responsável técnico médico. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.2 |  | O serviço dispõe de: |  |  |  |  |
| 15.2.1 |  | Livro para registro de receptores dos hemocomponentes, preenchido corretamente, sem rasuras e com abertura efetuada pela Vigilância Sanitária da SMS. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.2.2 |  | Arquivamento das requisições de transfusões (RT) nos prontuários dos pacientes. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.2.3 |  | Registro do número da bolsa do SUS no prontuário do paciente. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.2.4 |  | Material para transfusão de sangue e hemocomponentes, apirogênico e estéril |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.2.5 |  | Material para retirada de amostra de sangue do receptor. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.4 |  | Realiza investigações das reações transfusionais e informa ao serviço de hemoterapia e arquiva no prontuário. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.5 |  | Refrigerador de uso exclusivo para o armazenamento de sangue e hemocomponentes, com controle de temperatura; Obs.1:Para Hospitais que transfundem esporadicamente, o sangue poderá ser conservado na geladeira da farmácia, em prateleira separada, dentro de bandeja própria. Obs.2: Solicitar ao funcionário a leitura do termômetro no momento da inspeção e verificar os registros existentes. |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  | Nota: Para hospitais que possuem agência transfusional, aplicar o Roteiro para Inspeção de Serviço de Hemoterapia – ANVISA |  |  |  |  |

| 16 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 |  | Box privativo ou sala de coleta com lavatório completo para a lavagem das mãos e banheiro quando atender público externo. |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 16.2 |  | Local para lavagem/preparo e esterilização de material, observando-se a barreira técnica. |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.3 |  | Funcionários dispõem dos seguintes EPI’s: Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.3.1 |  | Avental; |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.3.2 |  | Luvas; |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.3.3 |  | Pêra para pipetagem ou similar; |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.3.4 |  | Óculos protetor e máscara facial quando necessário. |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.4 |  | Amostras identificadas no momento da coleta. |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.5 |  | Identifica os recipientes estéreis para coleta com data de esterilização e prazo de validade. |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.6 |  | Controle diário de positivo e negativo para reações sorológicas com registro. Obs.: Verificar registros. |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.7 |  | Controle de qualidade diário com soro padrão para dosagem bioquímica com registro. Obs.: Verificar registros. |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.8 |  | Controle biológico quinzenal ou com processo de validação, para o autoclave e estufa utilizada no processo de esterilização. |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.9 |  | Controle de temperatura para o refrigerador, estufa e banho-maria com registro. Obs.: Verificar os registros e se dispõe de termômetro de máxima e mínima e de momento para o refrigerador. |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.10 |  | Inativa os meios de cultura em autoclave antes de desprezá-los. |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.11 |  | Produtos para a saúde, medicamento e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. Obs.: Verificar se nas soluções/reagentes preparados no laboratório consta data de preparo e validade. |  | ( ) | ( ) |  |

| 17 – NUTRIÇÃO / 17.A - LACTÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  |  | Profissão: Escolaridade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 – NUTRIÇÃO / 17.A – LACTÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  | NÃO |  | ND |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  | ( ) |
| 17.1 |  |  | Dispõe de Barreira Física e Barreira Técnica ou somente Barreira Técnica. Obs.: Considera-se Barreira Física quando o local para a lavagem de utensílios utilizados pelos pacientes e funcionários é de uso exclusivo e separado da área de preparo dos alimentos e a Barreira Técnica quando ambos (higienização e preparo) são executados no mesmo local observando-se a Rotina Escrita com horários diferenciados. |  |  |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  | ( ) |
| 17.2 |  |  | Dispõe de tela nas janelas e porta quando comunicam diretamente para a área externa da edificação. N BETINHA |  |  |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 17.3 |  |  | Dispõe de refrigerador para a conservação das mamadeiras com controle e registro de temperatura com freqüência mínima diária. Obs.1: Aceita-se o uso do refrigerador da copa/cozinha, desde que mantido um espaço reservado e exclusivo para a guarda das mesmas. Obs.2: Verificar se dispõe de termômetro que registra temperatura máxima, mínima e de momento . Obs. 3: Utilizar ND quando a distribuição e o consumo são imediatos. COM 13.1 |  |  |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 17.4 |  |  | Pia lavatório (no acesso da área limpa) para higienização das mãos provida de sabão, papel-toalha e lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa para o descarte do papel - toalha. Obs.1: Caso utilize escovinhas para higiene das unhas, as mesmas devem ser de plástico, individualizadas, desinfetadas e mantidas secas. Obs.2: Recomenda-se manter rotina para higienização das mãos junto ao lavatório. |  |  |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 17.5 |  |  | Ventilação e iluminação adequada com registro de temperatura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 |  |  | Local adequado para guarda de material de limpeza, inclusive com tanque para higienização de panos de limpeza de pisos (DML). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 |  |  | Programa e registro de manutenção preventiva de equipamentos, e registro das ações corretivas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8 |  |  | A água e o leite para o preparo das fórmulas lácteas sofrem processo térmico e processo de conservação adequado. Obs.1: Aceita-se o processo térmico de fervura ou esterilização ou pasteurização ou outro processo desde que validado ou comprovado cientificamente. |  |  |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 17.9 |  |  | Produtos com identificação, registro no órgão competente, número de lote e/ou data de fabricação e dentro do prazo de validade e armazenado em recipiente e local adequado. |  |  |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 17.10 |  |  | Os funcionários apresentam as mãos e unhas limpas e sadias, sem adornos e esmalte Obs.: Os funcionários dos setores administrativos estão excluídos dessa exigência. |  |  |  |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 17.11 |  |  | Reprocessamento adequado das mamadeiras e utensílios (limpeza, desinfecção/esterilização). Obs.1: Aceita-se o processo de esterilização ou desinfecção térmica ou desinfecção química. Obs.2:Questionar o(s) funcionário(s). |  |  |  |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 17 – NUTRIÇÃO / 17.B – COZINHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  |  |  | Profissão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escolaridade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 – NUTRIÇÃO / 17.B – COZINHA |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  | NÃO |  | ND |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 17.12 |  |  | Dispõe de Barreira Física e Barreira Técnica ou somente Barreira Técnica. Obs.: Considera-se Barreira Física quando o local para a lavagem de utensílios utilizados pelos pacientes e funcionários é de uso exclusivo e separado da área de preparo dos alimentos e a Barreira Técnica quando ambos (higienização e preparo) são executados no mesmo local observando-se a Rotina Escrita com horários diferenciados. |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |
| 17.13 |  |  | Dispõe de tela nas janelas quando comunicam diretamente para a área externa da edificação. |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |
| 17.14 |  |  | Porta telada e de fechamento automático quando comunica diretamente para a área externa da edificação. FUNDIR COM ANTERIOR E MUDAR P N |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |
| 17.15 |  |  | Local e equipamentos adequados para o armazenamento dos alimentos (perecíveis e não perecíveis). |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |
| 17.16 |  |  | Produtos com identificação, registro no órgão competente, número de lote e/ou data de fabricação e dentro do prazo de validade. |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |
| 17.17 |  |  | Controle e registro de temperatura do refrigerador com freqüência mínima diária. Obs.: Verificar se dispõe de termômetro que registra temperatura máxima, mínima e de momento. |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |
| 17.18 |  |  | Dispõe dos seguintes controles de equipamentos para a conservação dos alimentos pós-preparados: Obs.: Entre o término do preparo e a distribuição. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.19 |  |  | Para alimentos quentes, o equipamento deve manter a temperatura superior a 65º C; |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |
| 17.20 |  |  | Pia lavatório(no acesso da área limpa)para higienização das mãos provida de sabão, papel-toalha e lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa para o descarte do papel-toalha. Obs.1: Caso utilize escovinhas para higiene das unhas, as mesmas devem ser de plástico, individualizadas, desinfetadas e mantidas secas. Obs.2: Recomenda-se manter rotina para higienização das mãos junto ao lavatório Obs.3: Até que seja providenciado a pia, aceita-se a substituição da pia lavatório no acesso da área limpa. |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |
| 17.21 |  |  | Funcionário exclusivo para a manipulação dos alimentos (preparo). Obs.: Se este funcionário executar a limpeza geral e a higienização dos utensílios deverá fazê-los observando a rotina escrita com horários diferenciados. N |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |
| 17.22 |  |  | Os funcionários apresentam as mãos e unhas limpas e sadias, sem adornos e esmalte Obs.: Os funcionários dos setores administrativos estão excluídos dessa exigência. |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |
| 17.23 |  |  | Para alimentos frios, o equipamento deve manter a temperatura inferior a 5º C; |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |  |

| 18 – PROCESSAMENTO DE ROUPA Obs: Em caso de processamento terceirizado marcar ND e verificar o ítem 18.1 e 18.4.1 a 18.4.3 |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 |  | Transporte adequado da roupa suja e da roupa limpa. Obs.1: Considerar o transporte adequado quando efetuado em carrinho fechado, identificado e de uso exclusivo. Obs.2: Aceita-se o transporte através de hamper, com rotinas elaboradas em conjunto com a CCIH, em presença de sangue e/ou secreções a roupa deve estar pré- acondicionada em sacos plásticos fechados. |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.2 |  | Dispõe de Barreira Física entre Área Suja e Área Limpa. Obs.: Deve obrigatoriamente dispor de barreira técnica. |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.3 |  | Realiza desinfecção da roupa.( Obs.1: Considera-se processo de desinfecção o processo térmico que atinge temperatura a 70º C (setenta graus Celsius) ou o processo que utiliza produtos químicos adequados. Obs.2: Interrogar funcionário e verificar as instruções do fabricante |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.4 |  | Os funcionários da COLETA DA ROUPA SUJA dispõem dos seguintes EPI’s: |  |  |  |  |
| 18.4.1 |  | Uniforme composto de calça e camisa ou avental longo; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.4.2 |  | Luvas 3/4 de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.4.3 |  | Calçado fechado com solado antiderrapante; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5 |  | Os funcionários da ÁREA SUJA DA LAVANDERIA dispõem dos seguintes EPI’s: |  |  |  |  |
| 18.5.1 |  | Uniforme composto de calça e camisa; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.2 |  | Avental frontal impermeável; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.3 |  | Gorro; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.4 |  | Máscara; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.5 |  | Luvas 3/4 de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.6 |  | Botas de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.6 |  | Os funcionários da ÁREA LIMPA DA LAVANDERIA dispõem dos seguintes EPI’s: |  |  |  |  |
| 18.6.1 |  | Uniforme composto de calça e camisa; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.6.2 |  | Calçado fechado com solado antiderrapante; |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  | Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e se são fornecidos, lavados e/ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |

15.8 Integridade das instalações elétricas

15.9 Registro, padronização e rotinas de produtos químicos Valéria

| 19 - LIMPEZA E ZELADORIA |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 |  | Os funcionários de serviços gerais recebem treinamento. Obs.: Verificar se existe plano de atividades e/ou registros de treinamento com lista de presença e conteúdo programático.. Obs.: Questionar funcionários |  | ( ) | ( ) |  |
| 19.2 |  | Os funcionários dispõem dos seguintes EPI´s: |  |  |  |  |
| 19.2.1 |  | Uniforme composto de calça e camisa ou avental longo; |  | ( ) | ( ) |  |
| 19.2.2 |  | Luvas de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 19.2.3 |  | Calçados fechados com solado antiderrapante ou botas de borracha ou botas de PVC. Obs.1: Recomenda-se o uso de máscara facial. Obs.2:Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  | ( ) | ( ) |  |

| 20 - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 |  | Lavatório dotado de torneiras e dispensador com degermante de acionamento sem o uso das mãos provido de escovinhas (secas, esterilizadas e individualizadas para higiene das unhas) para preparo cirúrgica das mãos. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.2 |  | Lixeira com tampa de acionamento por pedal onde houver descarte de resíduo infectante (com sangue e/ou secreções). Obs.: Não se permite o uso de lixeira de tampa manual |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.3 |  | Realiza desinfecção dos equipamentos utilizados na assistência ventilatória (Ex.: traquéias, copo umidificador, cânulas traqueais, máscaras e extensores entre outros). Obs.: O método de reprocessamento deve obedecer as normas vigentes, possuir rotinas escritas elaboradas em conjunto com a CCIH e sob acompanhamento da mesma. Ser realizado na CME ou em local sob condições adequadas. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.4 |  | Procedimentos invasivos com controle de permanência e troca conforme rotinas escritas. (Ex.: cateteres vasculares periféricos, soluções infundidas, equipos, extensores, drenos, entre outros). |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.5 |  | Os funcionários dispõem dos seguintes EPI’s: Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |
| 20.5.1 |  | Avental; |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.5.2 |  | Máscara; |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.5.3 |  | Luvas. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.5.4 |  | Óculos |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.6 |  | Refrigerador exclusivo para acondicionar medicamentos com controle e registro de temperatura máxima, mínima e de momento. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.7 |  | Armário para guarda de material esterilizado e de medicamentos constituído de material liso, lavável e impermeável e isento de umidade. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.8 |  | Materiais e artigos estéreis em embalagem adequada e íntegra e identificado, com a data da esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.9 |  | Artigos médico-hospitalares, medicamentos e soluções, com registro no MS e dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.10 |  | Sistema Fechado de Drenagem Urinária. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11 |  | Dispõe dos seguintes materiais e equipamentos obrigatórios: |  |  |  |  |
| 20.11.1 |  | Carro ressuscitador com monitor/desfibrilador sincronizado e material para entubação endotraqueal (carro de parada cardíaca). |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.2 |  | Aspirador para secreção móvel (1 para a UTI) ou fixo (1 por leito) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.3 |  | Máscara de venturi de diversos tamanhos |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.4 |  | Eletrocardiógrafo portátil (1 para a UTI) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.5 |  | Ar comprimido (1 por leito) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.6 |  | Aparelho de RX móvel (No mínimo 1 para o hospital) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.7 |  | Oftalmoscópio (1 para a UTI) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.8 |  | Suporte para frasco de drenagem (2 ou 3 conforme o n.º de leitos) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.9 |  | Ressuscitador manual (adulto e infantil, no mínimo 2 ou 3) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.10 |  | Bomba de infusão. (No mínimo,1 por leito) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.11 |  | Termômetro (1 por leito) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.12 |  | Estetoscópio (1 por leito) |  |  |  |  |
| 20.11.13 |  | Esfigmomanômetro (1 por leito) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.14 |  | Balança (1 para a UTI) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.15 |  | Respirador mecânico ( no mínimo para 50% dos leitos) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.16 |  | Maca de transporte com grades laterais e suporte para soluções parenterais (1para a UTI) |  | ( ) | ( ) |  |

| 20 - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI (CONTINUAÇÃO) |  |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.12 |  |  | Bandejas equipadas para: curativos, diálise peritonial, drenagem torácica, flebotomia, punção raquidiana e sondagem vesical. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.13 |  |  | Oxigênio e acessórios disponíveis, provido de válvulas de segurança e manômetro devidamente acondicionados, (1 por leito) e deve ter pelo menos 1 oxigênio móvel – cilindro pequeno para transporte. Obs.: Verificar se o fluxo do armazenamento até o paciente oferecer condições de transporte e de acesso com facilidade e rapidez. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.14 |  |  | Máscara de oxigênio, de diferentes tamanhos |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.15 |  |  | Estoque de material médico hospitalar. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.16 |  |  | Dispõe dos medicamentos essenciais para as necessidades de atendimento, constando no mínimo de: |  |  |  |  |
| 20.16.1 |  |  | Anticonvulsivantes |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.16.2 |  |  | Drogas inotrópicas positivas e vasoativas |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.16.3 |  |  | Analgésicos opióides e não opióides |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.16.4 |  |  | Sedativos |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.16.5 |  |  | Bloqueadores neuromusculares |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.16.6 |  |  | Para reanimação cardíaca e arritmias |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.16.7 |  |  | Para anafilaxia |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.16.8 |  |  | Para controle de vias aéreas |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.16.9 |  |  | Para controle de psicose aguda |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.17 |  |  | Laboratório de análises clínicas, serviço de hemoterapia e de radiologia, disponíveis às 24 horas ou com plantão à distância; Obs.: Questionar os funcionários inclusive o médico. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.18 |  |  | Colchões, travesseiros, sofás, cadeiras, macas e similares revestidos com material impermeável íntegro. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.19 |  |  | Sala de utilidades em local adequado na unidade e de fácil acesso. Obs.: Deve possuir área exclusiva e não contígua ao Posto de Enfermagem / Sala de Serviço ou Enfermaria. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.20 |  |  | Transporte adequado de artigo contaminado que será encaminhado para a CME. Obs.: Verificar se o recipiente permite ser fechado e se é mantido fechado . |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.21 |  |  | Os mobiliários, equipamentos e estrutura física estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades, trincas e infiltrações. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.22 |  |  | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.: Verificar se dispõe de programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas, dispondo de laudo com a data , nome e assinatura do técnico que a executou, (mantidas disponível no setor de manutenção e/ou na unidade). Verificar registros. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.23 |  |  | Enfermeiro e médico com horário exclusivo na UTI durante as 24 horas. |  | ( ) | ( ) |  |
| #### 20.24 |  |  | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando as atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala de funcionários por turno e categoria |  | ( ) | ( ) |  |
| #### 20.25 |  |  | Soluções anti-sépticas são identificadas e trocadas periodicamente conforme padronização e dentro do prazo de validade. |  | ( ) | ( ) |  |

| 21 – UTI Neonatal |  |  |  |  |  | SIM ( ) |  |  | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 |  |  | Lavatório para degermação das mãos dos profissionais provido de sabão/anti-séptico, papel-toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.2 |  |  | Local separado para os pacientes infectados ou condições para isolamento, conforme rotina escrita. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.3 |  |  | Local para higienização do R. N.. Obs.: Verificar se dispõe de sala exclusiva ou bancada com rotinas escritas disponíveis para o atendimento ao R. N.. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.4 |  |  | Normas/Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4.1 |  |  | Precauções Universais; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.4.2 |  |  | Procedimentos invasivos; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.4.3 |  |  | Limpeza e desinfecção de superfícies. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.5 |  |  | As soluções anti-sépticas são trocadas regularmente, conforme padronização e estão dentro do prazo de validade, em frascos com tampa e etiqueta de identificação contendo: nome do produto, data de troca, data de validade e assinatura de quem realizou a troca. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.6 |  |  | EPI’s para precauções universais como rotina (avental e luvas). Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.7 |  |  | Colchões, travesseiros, sofás, cadeiras, macas e similares revestidos com material impermeável e íntegro. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.8 |  |  | Acomodação e transporte individualizado para R. N. Obs.: Não se permite mais de um paciente por berço. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.9 |  |  | Transporte adequado de artigo contaminado que será encaminhado para a CME . Obs.: Verificar se o recipiente mantém-se fechado. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.10 |  |  | Materiais e artigos estéreis em embalagem adequada e íntegra, identificada, com a data da esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.11 |  |  | Enfermeiro e médico intensivista com horário exclusivo na UTI durante as 24 horas. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.12 |  |  | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.1: Verificar programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas - laudo com data, nome e assinatura do funcionário que a executou. Obs.2:Verificar e incluir também os processos de aferição e calibração dos aparelhos. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.13 |  |  | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala de funcionários por turno e categoria.. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.14 |  |  | Materiais e equipamentos de emergência de fácil acesso. Obs.: Considerar de fácil acesso quando disponível no local ou em unidade próxima |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 21.15 |  |  | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.1: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. Obs.2: Verificar se o cilindro de O2 está com carga e o frasco seco quando não em uso. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| ##### 21.16 |  |  | Os equipamentos, estrutura física e ambiente estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas, ou perda de revestimento e processo de corrosão, sujidades e infiltração. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.17 |  |  | Produtos para saúde, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.18 |  |  | Dispõe de: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.18.1 |  |  | Berço aquecido. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.18.2 |  |  | Material de emergência de fácil acesso. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.18.3 |  |  | Incubadora. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.18.4 |  |  | Incubadora para transporte. |  |  |  | ( ) |  | ( ) | ( ) |

| 22 - HEMODINÂMICA |  |  |  | SIM ( ) |  |  |  | NÃO ( ) | ND ( ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 |  | Lavatório dotado de torneiras e dispensador com anti-séptico e/ou degermante para a preparação cirúrgica das mãos. Obs.: Caso façam uso de escovinhas para higiene das unhas, as mesmas devem ser descartáveis ou esterilizadas individualmente. |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.2 |  | Os funcionários dispõem da seguinte paramentação e EPI´s no vestiário: Obs.: Verificar se todos EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.1 |  | Aventais estéreis; |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.2.2 |  | Luvas estéreis; |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.2.3 |  | Máscara; |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.2.4 |  | Óculos; |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.2.5 |  | Gorro; |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.2.6 |  | Calça e jaleco. |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
|  |  | Obs.: Recomenda-se para maior efetividade do EPI, que a calça e o jaleco sejam de tecido grosso e com ribana. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 |  | As soluções anti-sépticas são identificadas e trocadas periodicamente. conforme padronização e estão dentro do prazo de validade. |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.4 |  | Dispõe de aparelhos para reanimação (laringoscópio, cânulas endotraqueais, medicação e desfribrilador). |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.5 |  | Produtos para a saúde, medicamentos e soluções apresentam registro no MS e estão dentro do prazo de validade. |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.6 |  | Luvas estéreis e de primeiro uso (descartáveis) para os procedimentos invasivos. |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.7 |  | Utilização dos Catéteres de hemodinâmica seguem recomendação da CCIH de acordo com a legislação vigente . |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  |
| 22.8 |  | Dispõe dos seguintes materiais e/ou equipamentos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.8.1 |  | Ambu com máscara para adulto e infantil (se for o caso); |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 22.8.2 |  | Aspirador para secreções; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 22.8.3 |  | Materiais para intubação oro-traqueal: laringoscópio com jogo de lâminas curvas e/ou retas adulto e infantil (se for o caso); cânulas oro-faríngea de Guedel (grande, média e pequena) e cânulas oro-traqueais; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 22.8.4 |  | Sondas para aspiração oro-traqueal, estéreis e adequadamente embaladas; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 22.8.5 |  | Esfigmomanômetro, estetoscópio adulto e/ou infantil (se for o caso) e desfibrilador; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 22.8.6 |  | Material para aplicação de medicamentos: seringas; agulhas hipodérmicas; algodão hidrófilo; gaze; esparadrapo; dispositivos intravenosos ( Scalps e Abocath ) ; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 22. 9 |  | Seguintes medicamentos básicos acondicionados adequadamente e dentro do prazo de validade: água destilada, analgésico, antiarrítmico, antihipertensivo, antihistamínico, barbitúrico, benzodiazepínico, broncodilatador, corticosteróide, digitálico, diurético, glicose hipertônica, soro fisiológico, soro glicosado, vaso dilatador coronariano, adrenalina, atropina e gluconato de cálcio; |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |
| 22.10 |  | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.1: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. Obs.2: Verificar se o cilindro de O2 está com carga e o frasco seco quando não em uso |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
|  |  | Nota: Avaliar também com os itens contidos no Roteiro de Radiodiagnóstico médico. |  |  |  |  |  |  |  |  |

GLOSSÁRIO

| CC | CENTRO CIRÚRGICO |
| --- | --- |
| CCIH | COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECCÇÃO HOSPITALAR |
| CIH | CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR |
| CME | CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO |
| CO | CENTRO OBSTÉTRICO |
| COREN | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM |
| CRF | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA |
| CRM | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA |
| DML | DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| EAS | ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE |
| EPI | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
| MS | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| NP | NUTRIÇÃO PARENTAL |
| PM | PREFEITURA MUNICIPAL |
| RN | RECÉM-NATO |
| SCIH | SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR |
| SESA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE |
| SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UTI | UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO |

###### AVALIADORES RESPONSÁVEIS

PELA INSPEÇÃO NO ESTABELECIMENTO

| REGIONAL DE SAÚDE |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | NOME |  |
|  | FUNÇÃO |  |
|  | ASSINATURA |  |
| B | NOME |  |
|  | FUNÇÃO |  |
|  | ASSINATURA |  |
| C | NOME |  |
|  | FUNÇÃO |  |
|  | ASSINATURA |  |
| D | NOME |  |
|  | FUNÇÃO |  |
|  | ASSINATURA |  |
| E | NOME |  |
|  | FUNÇÃO |  |
|  | ASSINATURA |  |
| LOCAL: ________________________________________________________ D A T A :___/____/____. |  |  |
| RETORNO PREVISTO PARA : _______/________/_______. |  |  |